## Slide 1: Point de vue pratique de la reconstruction itérative en tomodensitométrie H. Necib, PhD, CHU de Nantes & CRCNA, UMR INSERM 892 CNRS 6299, Nantes
EPU
Méthodes de traitements d’images en Physique Médicale

## Slide 2: Plan
Introduction/rappel
Le monde idéal (constructeur)
Le monde réel
Conclusion

## Slide 3: Introduction
Rappel
p =

## Slide 4: Introduction
La famille reconstruction
Iterative Methods for Image Reconstruction, Jeffrey A. Fessler, EECS Department, The University of Michigan, ISBI Tutorial, Apr. 6, 2006

## Slide 5: Introduction
Histoire
Iterative Methods for Image Reconstruction, Jeffrey A. Fessler, EECS Department, The University of Michigan, ISBI Tutorial, Apr. 6, 2006
• Successive substitution method vs direct Fourier (Bracewell, 1956)
• Iterative method for X-ray CT (Hounsfield, 1968)
• ART for tomography (Gordon, Bender, Herman, JTB, 1970)
• Richardson/Lucy iteration for image restoration (1972, 1974)
• Weighted least squares for 3D SPECT (Goitein, NIM, 1972)
• Proposals to use Poisson likelihood for emission and transmission tomography
Emission: (Rockmore and Macovski, TNS, 1976)
Transmission: (Rockmore and Macovski, TNS, 1977)
• Expectation-maximization (EM) algorithms for Poisson model
Emission: (Shepp and Vardi, TMI, 1982)
Transmission: (Lange and Carson, JCAT, 1984)
• Ordered-subsets EM algorithm (Hudson and Larkin, TMI, 1994)
• Commercial introduction of OSEM for PET scanners circa 1997

## Slide 6: Introduction
FBP (filtred back projection)
STATE OF THE ART: Iterative CT Reconstruction Techniques, Geyer et al, Radiology: Volume 276: Number 2—August 2015
Avantages
  Sa Rapidité
  Connue, répandue
  Prédictible en terme de :
    Variance, covariance
    Résolution spatiale
    Bruit
    Contraste
    Artéfacts
  Sa linéarité !!
Inconvénients
  Artéfacts
  Bruit (Résol. , contraste…)
  Non prise en compte de la physique sous jacente
  Couplage entre bruit et résolution

## Slide 7: Introduction
Reconstruction itérative
Principe général
  p (projection) = A (matrice système) X (l’objet) + n(erreur)
Intérêts
  Contraintes sur l’objet
    non négativité, densité, mouvement,
  Modèles physiques
    Spectre RX, durcissement faisceaux, diffusion…
    → Réduction des artéfacts
    Réponse spatiale et spectrale des détecteurs, taille du point focal
    → Amélioration de la résolution spatiale
  Géométrie du CT
    Données tronquées,
    Fan beam, effet de cône, septa des detecteurs
  Modèle statistique du bruit
    Non équivalence de l’ensemble des projections (Distr. Poisson)
    Bruit électronique
Iterative Methods for Image Reconstruction, Jeffrey A. Fessler, EECS Department, The University of Michigan, ISBI Tutorial, Apr. 6, 2006

## Slide 8: Introduction
Reconstruction itérative
Principe général
  p (projection) = A (matrice ) X (l’objet) + n (erreur)
  yi (sinogramme) Poisson {
  Poisson {
Inconvénients
  Temps de calcul
  Complexité des modèles (défauts)
  Complexité des algorithmes
    → Amène à des algorithmes non linéaires
    D’où difficulté
      D’analyse de résolution, de bruit, de contour
      De paramétrer l’algorithme
Iterative Methods for Image Reconstruction, Jeffrey A. Fessler, EECS Department, The University of Michigan, ISBI Tutorial, Apr. 6, 2006

## Slide 9: Introduction
Reconstruction itérative
Solutions
  Méthodes de reconstruction algébrique
    ART : b = A X =>
    S(simultaneous)ART :
    OS (ordered subset) SART :
    Cherche à minimiser l’écart entre projection réel et l’image simulée (moindre carré par exemple)
Convergence Studies on Iterative Algorithms for Image Reconstruction, Ming Jiang and Ge Wang, January 6, 2003

## Slide 10: Introduction
Reconstruction itérative
Solutions
  Méthodes de reconstruction algébrique
    Ajout par les Ai,j du modèle optique du système CT :
Convergence Studies on Iterative Algorithms for Image Reconstruction, Ming Jiang and Ge Wang, January 6, 2003

## Slide 11: Introduction
Reconstruction itérative
Solutions
  Méthodes de reconstruction algébrique
    Cherche à minimiser l’écart entre projection réel et l’image simulée sans prise en compte de la statistique d’où une difficulté vers la convergence :
    Besoin d’un terme de régularisation :
    + b. R(x)
    Ex : R (x) = Total variation (TV)
    minimise les variations entre les voxels (e : terme de discontinuité)
Alpha image reconstruction (AIR): A new iterative CT image reconstruction approach using voxel-wise alpha blending
Christian Hofmann et al: Medical Physics 41, 061914 (2014)

## Slide 12: Introduction
Reconstruction itérative
Solutions
  Méthodes de reconstruction statistique
    Prise en compte de la distribution de Poisson et du bruit électronique
  Ii Poisson {
  Ramène à la même problématique que ART mais avec des prob. Pour maximiser la vraisemblance :
Alpha image reconstruction (AIR): A new iterative CT image reconstruction approach using voxel-wise alpha blending
Christian Hofmann et al: Medical Physics 41, 061914 (2014)
    Terme de discordance + régularisation
    (Stat)

## Slide 13: Monde idéal
Vision des constructeurs

## Slide 14: Monde idéal
Revue des méthodes
iterative model reconstruction: simultaneously lowered computed tomography radiation dose and improved image quality D. Mehta et al, Philips Healthcare, Cleveland, USA

## Slide 15: Monde idéal
Revue des méthodes
Iterative reconstruction techniques for computed tomography Part 1: Technical principles. Martin J. Willemink
Eur Radiol (2013) 23:1623–1631
SIEMENS : IRIS
Iterative Reconstruction in Image Space
TOSHIBA : AIDR
Adaptive Iterative Dose Reduction 3D
PHILIPS : iDOSE
Iterative Reconstruction in Image Space
GE : ASIR, ASIR-V, MBIR (ou VEO)
Adaptive Statistical Iterative Reconstruction
Model-Based Iterative Reconstruction
PHILIPS : IMR
Iterative Model Reconstruction
SIEMENS : ADMIRE
Advanced Modeled Iterative Reconstruction
SIEMENS : SAFIRE
Sinogram-Affirmed Iterative Reconstruction
TOSHIBA : AIDR3D
Adaptive Iterative Dose Reduction 3D
PHILIPS : iDOSE4
Iterative Reconstruction in Image Space

## Slide 16: Monde idéal
Revue des méthodes
  GE

## Slide 17: Monde idéal
Revue des méthodes
  GE

## Slide 18: Monde idéal
Revue des méthodes
  SIEMENS

## Slide 19: Monde idéal
Revue des méthodes
  Philips

## Slide 20: Monde idéal
Revue des méthodes
  Philips
    IMR

## Slide 21: Monde idéal
Revue des méthodes
  Toshiba

## Slide 22: Monde ideal
Concrètement
  Principe sur les iterations :
    OS-SART TV
    High pass filter
    MAP or PWLS with Wavelet based method
    ML denoising algorithm based on Poisson statistics
Iterative reconstruction methods in X-ray CT. Marcel Beister et al, Physica Medica (2012) 28, 94e108
Brevet déposé par les constructeurs
    Terme de discordance + régularisation
    (Stat)

## Slide 23: Monde ideal
Concrètement
  Nouvelle méthodes MBIR (Veo, ADMIRE, IMR…) modélise :
    Le modèle optique du système CT
      point focal
      voxel
      détecteur
    A priori sur l’objet
Iterative reconstruction methods in X-ray CT. Marcel Beister et al, Physica Medica (2012) 28, 94e108
Brevet déposé par les constructeurs

## Slide 24: Monde ideal
Publicité :
FBP
iDose4
FBP
ASIR
Veo
FBP
AIDR3D

## Slide 25: Monde ideal
Publicité :

## Slide 26: Monde réel
Quelques inconvénients et utilisations cliniques

## Slide 27: Monde réel
Multiparamétrique :
  ASIR :
    0% (blending) à 100% ASIR par pas de 10
      Ancienne version agit sur les mA (le diminuant autant)
      Recommande 40% ASIR
  SAFIRE :
    De 1 à 5 par pas de 1
    Recommande le niveau 3
  Toshiba :
    Standard, middle, strong
    Recommande le mode standard
  Philips :
    De 1 (11% bruit en moins) à 7 (55%)
    Recommande le niveau 4
Iterative reconstruction techniques for computed tomography Part 1: Technical principles. Martin J. Willemink
Eur Radiol (2013) 23:1623–1631

## Slide 28: Monde réel
Multiparamétrique :
    Donne une impression de contrôler…
    Dans la réalité :
      ON (2 niveaux max) / OFF
Temps de reconstruction (MBIR):
    De 1 à 60 min !!
Iterative reconstruction techniques for computed tomography Part 1: Technical principles. Martin J. Willemink
Eur Radiol (2013) 23:1623–1631

## Slide 29: Monde réel
Multiparamétrique :
    Donne une impression de contrôler…
Iterative reconstruction techniques for computed tomography Part 1: Technical principles. Martin J. Willemink
Eur Radiol (2013) 23:1623–1631

## Slide 30: Monde réel
Le principal inconvénient :
  Malgré un bruit plus faible, un CNR plus élevé, pour une même RS
Love A,. Six iterative reconstruction algorithms in brain CT: a phantom study on image quality at different radiation dose levels. Br J Radiol 2013;86:

## Slide 31: Monde réel
Le principal inconvénient :
  Malgré un bruit plus faible, un CNR plus élevé, pour une même RS
Iterative reconstruction methods in two different MDCT scanners: Physical metrics and 4-alternative forced-choice detectability experiments e A phantom approach Frederic A. Mieville, Physica Medica (2013) 29, 99e110

## Slide 32: Monde réel
Le principal inconvénient :
  Bruit différent
Iterative reconstruction methods in two different MDCT scanners: Physical metrics and 4-alternative forced-choice detectability experiments e A phantom approach Frederic A. Mieville, Physica Medica (2013) 29, 99e110

## Slide 33: Monde réel
Le principal inconvénient :
  Bruit différent
Iterative reconstruction methods in two different MDCT scanners: Physical metrics and 4-alternative forced-choice detectability experiments e A phantom approach Frederic A. Mieville, Physica Medica (2013) 29, 99e110

## Slide 34: Monde réel
Le principal inconvénient :
  Bruit différent
    Mais pas pour tous !
Iterative reconstruction methods in two different MDCT scanners: Physical metrics and 4-alternative forced-choice detectability experiments e A phantom approach Frederic A. Mieville, Physica Medica (2013) 29, 99e110

## Slide 35: Monde réel
Autre inconvénient :
  FTM
    Malgré une meilleur résolution
Towards task-based assessment of CT performance: System and object MTF across different reconstruction algorithms
Richard, Samuel, Medical Physics, 39, 4115-4122 (2012),

## Slide 36: Monde réel
Autre inconvénient :
  FTM
    Non linéarité
Towards task-based assessment of CT performance: System and object MTF across different reconstruction algorithms
Richard, Samuel, Medical Physics, 39, 4115-4122 (2012),

## Slide 37: Monde réel
Autre inconvénient :
  Détection à bas contraste CNR
    Non linéarité
Innovations in CT Dose Reduction Strategy: Application of the Adaptive Statistical Iterative Reconstruction Algorithm
Alvin C. Silva, AJR 2010; 194:191–199

## Slide 38: Monde réel
Autre inconvénient :
  Détection à bas contraste CNR
    Non linéarité
Towards task-based assessment of CT performance: System and object MTF across different reconstruction algorithms
Richard, Samuel, Medical Physics, 39, 4115-4122 (2012),
Measurement of contrast- and noise-dependent spatial resolution in CT, Yu et al., Medical Physics, Vol. 42, No. 5, May 2015

## Slide 39: Monde réel
Autre inconvénient :
  Détection à bas contraste
    Common observer studies
      Human
      Model
Validating dose reduction claims for CT iterative reconstruction, Vaishnav et al, Medical Physics, Vol. 41, No. 7, July 2014

## Slide 40: Monde réel
Autre inconvénient :
  Détection à bas contraste
    Common observer studies
      Human
      Model
An Improved Index of Image Quality for CT Iterative Reconstruction Christianson et al, Radiology: Volume 275: Number 3—June 2015

## Slide 41: Monde réel
Utilisations cliniques:
  Cerveau
    Forte dose
    Artefacts
      Utilisation parfaite de la RI
STATE OF THE ART: Iterative CT Reconstruction Techniques, Geyer et al, Radiology: Volume 276: Number 2—August 2015

## Slide 42: Monde réel
Utilisations cliniques:
  Cardio-pulmonaire
    Thorax
      Fort contraste
      Possibilité d’avoir un IR fort avec une dose faible
STATE OF THE ART: Iterative CT Reconstruction Techniques, Geyer et al, Radiology: Volume 276: Number 2—August 2015

## Slide 43: Monde réel
Utilisations cliniques:
  Cardio-pulmonaire
    CTAngiography
      Fort contraste, forte dose
      Attention à l’effet de régularisation
Iterative reconstruction methods in X-ray CT. Marcel Beister et al, Physica Medica (2012) 28, 94e108
Brevet déposé par les constructeurs

## Slide 44: Monde réel
Utilisations cliniques:
  Cardio-pulmonaire
    Score calcique
Coronary Artery Calcification Scoring with State-of-the-Art CT Scanners from Different Vendors Has Substantial Effect on Risk
Classification, Martin J. Willemink, Radiology: Volume 273: Number 3—December 2014
The impact of CT radiation dose reduction and iterative reconstruction algorithms from four different vendors on coronary calcium scoring, Martin J. Willemink, Eur Radiol (2014) 24:2201–2212

## Slide 45: Monde réel
Utilisations cliniques:
  Abdomen
    Foie
      Bas contraste
      Effet bénéfique pour du contourage
STATE OF THE ART: Iterative CT Reconstruction Techniques, Geyer et al, Radiology: Volume 276: Number 2—August 2015

## Slide 46: Monde réel
Utilisations cliniques:
  Abdomen
    Foie
      Bas contraste
      Effet néfaste si NPS se décale vers les basses fréquences pour du diagnostic
Innovations in CT Dose Reduction Strategy: Application of the Adaptive Statistical Iterative Reconstruction Algorithm
Alvin C. Silva, AJR 2010; 194:191–199

## Slide 47: Monde réel
Utilisations cliniques:
  La réduction en pourcentage :
    Tout dépend de là où on part !
Towards task-based assessment of CT performance: System and object MTF across different reconstruction algorithms
Richard, Samuel, Medical Physics, 39, 4115-4122 (2012),

## Slide 48: Conclusion

## Slide 49: Conclusion
La reconstruction itérative en CT a permis de grand progrès dans la prise en charge du patient
Des avancées en constante progression depuis 2008 (1ière RI) :
Actuellement à la 5ième génération (avec la FDA qui a du mal à suivre…)
Critique :
  Un besoin dans la pratique clinique d’adaptation à cette nouvelle image qui évolue constamment et varie entre les constructeurs, entre les études
  Doit être adapter à l’étude désirée (plus que on (défaut) et off)
  Toujours vérifier les dire des constructeurs
  Au final
  Le FBP comme image finale risque de ne plus être présent au niveau de la pratique clinique si la question du temps de reconstruction est résolue (GPU-CUDA…)

## Slide 50
Je vous remercie de votre attention…